Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра телекоммуникации и основ радиотехники (ТОР)

Входной контроль узлов управления стерео-рентгеновского генератора.
ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Студент гр. 146-2

_________Д.А. Маурер

«__»_______2019 г.

Руководитель практики от профильной организации

Коммерческий директор

ООО «Л.М.Э. «Биоток»

__________А.И. Буллер

«__»_______2019 г.

Руководитель практики от университета

Доцент кафедры ТОР

канд. физ.-мат. наук

__________А.И. Попова

«__»_______2019 г.

Томск 2019

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра телекоммуникации и основ радиотехники(ТОР)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ТОР

Богомолов С. И.

________________

ЗАДАНИЕ

на производственную практику: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

студенту гр. 146-2 радиотехнического факультета

Маурер Данилу Александровичу

- Тема практики: Входной контроль печатных узлов.

- Цель практики: Получение навыков проведения входного контроля печатных узлов

- Задачи практики:

- Получить представление о структуре предприятия;

- Ознакомиться с должностными инструкциями и обеспечением безопасности жизнедеятельности на предприятии. Проводить работу в соответствии с ними;

- Приобрести навыки работы с техническими характеристиками оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры;

- Освоить навыки пайки чип- и выводных элементов, входного контроля изделий.

- Исходные данные для практики:

- ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПЕЧАТНЫЕ УЗЛЫ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Технические требования к отчету по практике: оформление должно соответствовать [ОС ТУСУР 01-2013].

Дата выдачи: «____» _______________ 2019 г.

Руководитель практики от университета

| Доцент каф. ТОР | __________ | Попова А.И. |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Согласовано:

Руководитель практики от предприятия

| Коммерческий директор | __________ | Буллер А.И. |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Задание принял к исполнению «____» _______________ 2019 г.

| Студент гр. 146-2 | __________ | Маурер Д.А. |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Оглавление

Введение	5

1 Проведение входного контроля печатных плат рентгенографического комплекса	6

2. Загрузка программы управления в плату	9

Заключение	11

Введение

Лаборатория медицинской электроники «Биоток» является одним из ведущих производителей оборудования для диагностики и лечения ритма сердца в России и странах СНГ.

Биоток выпускает полный спектр изделий, необходимых для хирургических и рентген-эндоваскулярных вмешательств:

- комплекс для электрофизиологических исследований и электроанатомического картирования (нефлюороскопическая навигация);

- стерео рентгенотелевизионная установка;

- мобильная рентгенотелевизионная установка типа С-дуга;

- диагностический электрокардиостимулятор;

- эндокардиальный и эпикардиальный РЧ-генератор;

- эндокардиальные катетеры и эпикардиальные электроды для диагностики и РЧ-аблации и т.д.

1 Проведение входного контроля печатных плат рентгенографического комплекса

Проверка элементов платы на их целостность и правильную пайку является важным этапом, т.к. даже один неисправный компонент может привести к выведению из строя дорогостоящих элементов платы, некачественная пайка может привести к повреждению компонентов в процессе транспортировки или установки, что приведёт к нарушению работы, поэтому необходим входной контроль.

Входной контроль печатной платы можно разделить на несколько этапов:

- Визуальный контроль печатной платы.

- Проверка печатной платы на короткие замыкания и обрывы.

- Загрузка прошивки в микроконтроллер.

- Проверка узлов синхронизации на стенде.

Визуальный контроль печатной платы очень важный этап в производстве. Он позволяет выявить дефект производства печатной платы и предотвратить выход устройства из строя. Следующие дефекты можно выявить при визуальном осмотре:

- Дефект холодной пайки - дефект пайки, при котором не образуется прочного паяного соединения (надёжного электрического контакта). Вызывается: недостаточной температурой при пайке, недостаточной адгезией паяемых поверхностей (вызванной недостаточным качеством применяемого флюса, плохой зачисткой паяемых мест), смещением паяемых элементов в процессе охлаждения.

Рисунок 1.1 – Дефект холодной пайки.

- Замыкание контактов припоем – дефект пайки, при котором соседние выводы печатной платы или ножки микросхемы замыкаются между собой припоем. Это приводит к неправильному функционированию устройства, выходу из строя печатной платы или ее компонентов. Вызывается: избытком припоя, использование неподходящего жала, неаккуратность работника.

Рисунок  1.2 – Замыкание контактов припоем.

- Обрыв контактных площадок на печатной плате – дефект изготовления печатной платы, при котором контактная площадка отрывается от основания печатной платы. Вызывается: дефектом на производстве печатной платы, перегревом площадки при пайки компонентов, физически усилием к сильно-выступающим компонентам.

Рисунок 1.3 – Обрыв контактной площадки.

После устранения недостатков, выявленных на этапе визуального контроля, необходимо при помощи мультиметра проверить изделие на наличие обрывов и коротких замыканий линий питания. Для этого необходимо установить мультиметр в режим “звуковой прозвонки цепи”. В этом режиме, при наличии короткого замыкания, прибор издает звуковой сигнал.

Рисунок 1.4 – мультиметр APPA 506 в режиме прозвонки цепи.

2. Загрузка программы управления в плату

Следующим этапом проверки, является загрузка прошивки в микроконтроллеры платы, при помощи адаптера ST Link v2 подключенному к микроконтроллеру по интерфейсту SWD и утилиты STM32 ST-LINK Utility.

Рисунок 2.1 – Рабочее окно программы STM32 ST-LINK Utility

Рисунок 2.2 – программатор ST-LINK V2

- Проверка узлов платы управления рентгенографическим комплексом.

После загрузки прошивки в плату управления, производится тестирование отдельных узлов платы. Первым этапом тестирования является проверка интерфеса Ethernet, который используется для связи платы управления с другими устройствами рентгенографичесого коплекса. После включения платы управления в сеть производится проверка связи. Суть проверки заключается в отправки пакета по протоколу UDP ожидание ответа от устройства.  Для отправки и приема пакетов была использована утилита NetCat. NetCat — утилита Unix, позволяющая устанавливать соединения TCP и UDP, принимать оттуда данные и передавать их.

Для передачи пакет на плату управления посредством утилиты NetCat используется комманда  echo -n "NOP" | nc -u -w1 192.168.100.100 10000

Для приема ответного пакета с платы управления испольхуется команда: nc -lu 192.168.100.100 10000.

В случае успешного приема ответного пакета, плата управления устанавливается в рентгенографический комплекс Биоток XR

Рисунок 3.1 – Рентгенографический комплекс Биоток CR

Тестирования системы проходит во всех режимах работы:

- импульсный режим

- непрерывный режим

- моно режим

- стерео режим.

Рисунок 3.2 – Рабочее окно программы управление рентгенографической системы.

Заключение

В ходе производственной практики были освоены навыки пайки и выявления дефектов плат, изучены способы контроля качества продукции, а также первичные навыки работы с микроконтроллерами STM32. Изучены принципы работы рентгенографических систем, принцип управления рентгеновскими генераторами.